超高效液相色谱串联高分辨质谱仪货物需求及技术要求

一、技术指标

1.基本要求：离子淌度高分辨质谱仪一套、超高效液相色谱仪（含泵、进样器、柱温箱、二极管阵列检测器等）一套、纳升超高效液相色谱仪（含泵、进样器、柱温箱等）一套、气相色谱仪一套。

2.离子源和传输部分

2.1配备具备电喷雾离子源和大气压化学电离源功能的复合离子源、大气压气相离子源、原位成像离子源、固体直接进样离子源、低速ESI离子源，全部用同一软件控制，与串联高分辨质谱连接使用。

2.2 原位成像离子源

2.2.1离子源采用常压敞开式设计, 无需衍生化或使用基质处理，可直接切片进行检测。

2.2.2离子源的步长、行动路径可由软件控制，装置运动速度10um/s-15mm/s，步长≤2.5um，空间分辨率≤20μm。

★2.2.3成像离子源与高分辨质谱相连，用10ng/μl 二肉豆蔻酰磷脂酰胆碱（DMPC）进行检测，灵敏度指标正离子模式下信号强度(m/z 678.5074 和 700.4893) ≥3000 counts（投标时实验测试结果作为技术证明文件）。

2.2.4成像离子源配有原装高清摄像机；可通过不同颜色标识显示不同强度的目标离子，同时可与一些图片进行对比研究；可自定义多个区域进行对比研究；同时可实现多种模式的成像数据分析。

★2.3配备大气压气相离子源，可以实现GC及LC轻松互换，做到一机两用，具有LC/QTOF和GC/QTOF功能（投标时提供气相色谱和液相色谱与串联高分辨质谱联机照片作为证明文件）。

2.4 配置固体直接进样离子源：样品无需前处理，无需色谱分离，可进行固体，液体样品表面直接离子化进样。

2.5 离子源传输结构：锥孔结构设计装置。

★2.6离子源具有双控温区域，离子源可加热至≥120℃，软件可设置脱溶剂气温度≥600℃（投标提供软件截图作为技术支持文件）。

2.7内置全自动注射泵并自带≥3路进样瓶，实现质谱的自动调谐和校正，且可直接进样分析。

2.8质量校正技术采用双喷针设计，样品信息与校正试剂信息同时采集。

3. 高分辨质谱仪

★3.1 高分辨质谱质量范围（m/z）： 20-40000（投标时提供官方技术证明文件）。

3.2 仪器分辨率：≥65000FWHM，且分辨率不受采样速率影响（投标时实验测试结果作为技术证明文件）。

3.3质量精确度：外标法MS及MS/MS模式达到≤0.5 ppm；长期质量稳定性：内标模式下至少连续5天≤1 ppm的质量偏差（投标时实验测试结果作为技术证明文件）。

3.4灵敏度（MS）：1 pg 利血平，柱上进样，MS模式下，S/N ≥ 2000:1；MS/MS模式下，S/N ≥5000：1，且为原始数据，无平滑。

3.5采样速率：每秒≥50张谱图（50 Hz）。

★3.6 离子淌度分辨率≥400, 能得到每个检测到离子的CCS值，且CCS的重现性≤0.5%RSD。（投标时实验测试结果作为技术证明文件）

3.7具备≥3级离子碎片淌度分离能力，可以获得MS及MS/MS淌度分离能力。

3.8淌度数量可选择≥3圈，可测定化合物的碰撞截面积值(CCS值)。

★3.9  CCS值准确性和稳定性：连续测试3天，无需重复校正情况下，日内CCS 精密度RSD均不大于0.12%，3天的日间精密度均不大于0.27%，CCS 值与标准值相比，偏差最高不超过1.2% (投标时实验测试结果作为技术证明文件)。

4. 超高效液相色谱仪

4.1 最大操作压力≥15000psi。

4.2色谱泵驱动马达数量：≥4；色谱泵压力传感器数量：≥2。

4.3流速范围：0.010-2.000mL/min。

★4.4梯度模式：预编≥10种梯度曲线（投标时提供官方技术证明文件）。

4.5 自动进样器样品盘数：≥96个。

4.6样品室温度范围：4℃~40℃，可编程，增量：≤1℃。

4.7 柱温箱温度范围：室温以上5℃~90℃，增量：≤0.1℃ 。

4.8色谱柱信息追踪：在线记录色谱柱使用信息，并随色谱柱独立保存。（液相主机可读取每根色谱柱最近≥50次历史使用记录）。

4.9二极管阵列检测器：波长范围： 190～800nm；单一光源氘灯，后续维护成本低。

5. 纳升超高效液相色谱仪

5.1 最大操作压力≥15000psi。

5.2色谱泵驱动马达数量≥4；色谱泵压力传感器数量≥2。

5.3流速范围：200 nL/min~100μL/min（无需分流即可达到）。

5.4梯度模式：预编≥10种梯度曲线 。

5.5 自动进样器样品盘数≥96个。

5.6 样品室温度范围：4℃~40℃，可编程，增量≤1℃。

5.7柱温箱温度范围：室温以上5℃~90℃，增量≤0.1℃。

5.8色谱柱信息追踪：在线记录色谱柱使用信息，并随色谱柱独立保存（液相主机可读取每根色谱柱最近≥50次历史使用记录。

6 气相色谱仪：配备≥120位的自动进样器，控温范围室温以上5℃~450℃。

7操作软件：

7.1软件用于控制LC-MS/MS系统，包括LC-MS/MS仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告。

7.2数据处理分析软件为基于三维采集和三维分析的软件平台，可将 “保留时间、母离子精确质量数、子离子精确质量数、稳定的碰撞横截面积（CCS）信息、同位素模型，全信息串联技术”等分析要素和3D模型技术有机整合，可以直接对以上信息及数据非依赖采集、数据依赖式采集等进行直接的全自动数据处理。

7.3具备多种采集方式，至少包括：高分辨全扫描MS和MS/MS；高分辨选择离子扫描；高分辨数据非依赖扫描；离子淌度全扫描MS和MS/MS；离子淌度选择离子扫描；离子淌度数据非依赖扫描；开启离子淌度功能的同时，可实现3级碎片离子采集，且第二级碎片被离子淌度分离后再进行三级碎裂，具有时间对齐平行碎裂功能。

7.4 软件可以查看同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，减少假阳性。

7.5结构解析软件:对已知前体结构的具有独特算法，可对小分子成分、药品和代谢物中已观察到的碎片离子进行结构预测。

7.6专业合规，具有审计功能的数据库软件:具有独立的数据库管理平台，配置小分子数据库，包含毒物库（≥1600种毒理学相关化合物）、农残数据库（≥2000多种）、中药数据库（≥1700多种）、小分子代谢物数据库及微生物数据库等；同时配置大分子数据库等，并有≥500个在线数据库支持，可以一键进行未知化合物的搜索，提供数据库的升级和扩充服务。

7.7 数据库含有基于离子淌度技术的CCS值谱库。

7.8软件内置甲骨文数据库架构，可搭建包含符合GXP相关法规要求的功能如审计追踪、设定权限登陆等，保证数据安全性。

■8 数据采集和处理工作站各1套

工作站：CPU性能≥Xeon W-2125处理器，Win10 专业版正版操作系统，64位，≥64 G内存，≥10TB硬盘（工作站主机属于特配机，无需提供3C及节能认证），显示器≥27英寸（提供显示器品牌的3C认证和节能认证）。

■9激光打印机：黑白激光打印机，支持A4打印、复印、扫描功能，打印速度≥20页/分钟（提供政策性强制要求3C认证和节能认证）。

10氮气发生器：内置无油静音空压机为氮气发生器提供压缩空气，

流速≥30NL/min，氮气纯度不低于99.9%。

二、配品配件、试剂耗材

1 ESI和APCI离子源复合离子源一套，原位成像源一套，气相离子源一套、低速ESI离子源、固体直接进样离子源一套

2无油真空泵一套

3 数据采集软件、数据处理软件、数据筛查软件、组学处理软件各一套

4 数据采集和处理工作站 各一套

5 2ml进样小瓶 1000个，流动相瓶子6个

6 氮气发生器一套，氩气碰撞气及其配套减压一套

7 UPS不间断电源，10KVA，可支持整套仪器工作≥3小时 一套

8 色谱柱：C18（50×2.1mm，≤2 um）1 根；Amide（50×2.1mm，≤2 um）1根；C18（100×2.1mm，≤2 um）2根； Amide（2.1×100mm，≤2μm）1根；HILIC （2.1×100mm，≤2μm）1根、T3（ 75µm×100mm，≤2μm）1根

9 配套的耗材和安装测试包 一套

10 激光打印机 一台（提供政策性强制要求3C认证和节能认证）。

三、其他要求：提供制造商或中国总代理商或区域总代理商针对本项目出具的《原厂售后服务承诺函》扫描件，标明所在投标文件中页码。